Приложение 2

к тендерной  документации

Техническая спецификация

Тендер «Приобретение медицинской техники», лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции представляет собой портативное устройство, предлагающее различные методы тестирования, которые могут быть настроены в соответствии с потребностями специалиста для проведения аудиологического скрининга или диагностики. Модульное устройство предназначено для следующих целей: Диагностика, мониторинг и дальнейшее наблюдение после аудиологического скрининга новорожденных и детей раннего возраста Проверка слуха у дошкольников, школьников и взрослых Диагностика слуховой функции, основанная на измерении: - отоакустической эмиссии (ОАЭ – TEOAE и DPOAE) - коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП/ABR) - слуховых вызванных стационарных потенциалов на частотно-модулированный тон – модуль ASSR Устройство может использоваться автономно или с персональным компьютером. Требования к модульному устройству: объективные методы исследования слуха в одном устройстве – наличие комбинация скрининговых тестов и диагностических тестов – КСВП/ABR, ОАЭ – наличие гибкое модульное решение и возможность проведения только одного исследования – КСВП/ABR, ASSR, ОАЭ или комбинации тестов – КСВП/ABR, ASSR, ОАЭ на уровне скрининга или диагностики – наличие полноцветный сенсорный экран – наличие портативность – наличие гибкость – наличие интерфейс устройства с поддержкой на государственном или русском языках – наличие работа от перезаряжаемой батарейки – наличие длительный срок службы батареи после зарядки (до 8 часов), полная зарядка в течении 4-6 часов – наличие память и хранение свыше 1000 тестов – наличие Дополнительные возможности: - наличие возможности сортировать результатов по дате рождения, имени, идентификатору, исследователю, дате, времени тестирования - наличие интерфейса к беспроводному модему для передачи данных и создания базы данных о пациентах - демографические данные пациента на устройстве - наличие программного обеспечения для базы данных на государственном или русском языках - возможность управления данными: простой просмотр, архивирование и экспорт результатов теста, перенос результатов тестов в базу данных через USB - наличие конфигурируемых пользователем установок Требования к измерениям: - задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ТЕОАЭ) – модули скрининг и диагностический – наличие Уровень стимула: TEOAE скрининг: 85 дБ (peSPL) – наличие TEOAE Диагностический: 60 - 85 дБ (peSPL); шаг: 5 дБ Тип стимула: короткий стимул без прямого компонента (0.7-6 кГц); TEOAE Диагностический: + 100 мксек, прямоугольный щелчок – наличие Протокол стимуляции: нелинейный – наличие Время теста (TEOAE Диагностический): 15 сек, 30 сек, 60 сек, автоматически – наличие Определение шума и подсчет остаточного шума – наличие Отторжение артефакта: средневзвешенное значение – наличие Определение ответа: TEOAE скрининг: 8 значений с изменением символа, при выполнении правила трех сигм (представляет статистическую значимость 99.7 %) – наличие TEOAE Диагностический: критерии остановки, определенные пользователем (SNR: 6 или 9 дБ) в частотных диапазонах 3, 4, или 5 из 5 (1, 1.5, 2, 3, 4 кГц) – наличие Проверка на утечку (опционально): анализ сигнала обратной связи (440 Гц тон зонда) Проверка зонда: ограничение максимального звукового давления (“стимул”), сравнение динамиков (“симметрия”), проверка на утечку (“соответствие датчика”) – наличие Калибровка: внутриушная калибровка с регулировкой громкости в слуховом канале Частота замеров: 48 кГц (стимул), 16 кГц (ответ) – наличие Окно анализа: 5 – 13 мсек после стимула– наличие Возможность одновременного измерения в левом и правом ухе при подключении двух ушных зондов Режим анимированных изображений – наличие - отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения (DPОАЭ) – модули скрининг, диагностический, пороговый; расширение: FMDPOAE, DPHIRES – наличие Уровень стимула: DPОАЭ скрининг: L2: от 30 до 65 дБ (SPL); шаг: 5 дБ – наличие DPОАЭ диагностический: L2: 30 - 65 дБ (SPL); шаг: 5 дБ (возможен выбор одного или нескольких стимулов) – наличие DPOAE Пороговый; расширение: FMDPOAE: L2: 15 - 65 дБ (SPL) (алгоритм автоматического определения порога) – наличие Минимальный уровень стимула L2: 15 - 30 дБ (SPL); шаг: 5 дБ – наличие Уровень исходного стимула: 15 - 60 дБ (SPL); шаг: 5 дБ – наличие Диапазон частот: Частоты f2: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 кГц Соотношение частот f2/f1: 1.22 – наличие Критерии минимального уровня DPOAE: L1 – 70 дБ – наличие Частота замеров: 48 кГц (стимул, ответ) – наличие Интервал измерений: 4096 измерений – наличие Режимы стимулирования (с лицензией FMDPOAE): Частотно-модулированный DPOAE (fm = 1.4-1.6 Гц, глубина модуляции = 50 Гц при 1 кГц, 100 Гц при 4 кГц) – наличие Мультиканальный DPOAE (одновременное измерение DPOAE максимум на двух частотах f2) – наличие Определение шума: узкополосный шум около 2f2-f1 – наличие Подсчет остаточного шума: средневзвешенное значение, суммарные взвешенные факторы – наличие Отторжение артефакта: средневзвешенное значение – наличие Определение ответа: F-тест, значение F в одной точке (Fsp) в зависимости от настроек – наличие Проверка на утечку (опционально): анализ сигнала обратной связи (тон зонда 440 Гц) – наличие Проверка зонда: предел максимального звукового давления (“стимул”), сравнение динамиков (“симметрия”), проверка на утечку (“соответствие зонда”) – наличие Калибровка: внутриушная калибровка с регулировкой громкости в слуховом канале – наличие Возможность одновременное измерение на левом/правом ухе при подключении двух ушных зондов – наличие Режим анимированных изображений – наличие – Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП) – модули скрининг КСВП (ABR), диагностический КСВП (ABR) расширение: ABR-BIN, ABR-FS – наличие Отторжение артефакта: средневзвешенное значение, блокирующий фильтр (50/60 Гц, саморегулируемый) – наличие Подсчет остаточного шума: сбор энергии шумов с каждой рамки, подсчет остаточного уровня шума (абсолютное среднеквадратическое значение в нВ) – наличие Определение ответа: настройки автоматического маркера пика сопоставлением шаблонов – наличие Стандартная задержка для каждой возрастной группы и для разных преобразователей – наличие Отображение и хранение формы волны, импеданса, остаточного шума, средних значений; стандартный режим: + маркер пика (настраиваемый) – наличие Проверка импеданса электрода: постоянный мониторинг импеданса электрода – наличие Автозапуск после нормального импеданса (опционально): R ≤ 4 кОм, ΔR ≤ 2 кОм – наличие Разрешение запуска вручную: R ≤ 6 кОм, ΔR ≤ 3 кОм; разрешение пропуска: R ≤ 12 кОм, ΔR ≤ 6 кОм; остановка во время теста: R > 7 кОм, ΔR > 4 кОм; остановка во время теста (если пропущено): R > 13 кОм, ΔR > 7 кОм – наличие Частота измерений: 48 кГц (стимул), 16 кГц (отклик) – наличие Одновременное измерение в левом/правом ухе (с лицензией ABR-BIN) – наличие Проверка на утечку (опционально для измерения с ушным зондом) – наличие ABR низких частот для усреднения кривой (опционально) – наличие Модуль диагностический КСВП (ABR), расширение: ABR-BIN, ABR-FS Типы стимулов: щелчок (0.7 – 6 кГц), чириканье (широкополосный, 1 – 8 кГц); с лицензией ABR-FS: + низкочастотное чириканье (100 - 850 Гц), среднечастотное чириканье (850 Гц – 3 кГц), высокочастотное чириканье (3 - 10 кГц), пакет тональных сигналов (500 Гц, 750 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2 кГц, 3 кГц, 4 кГц) – наличие Форма волны пакета сигналов: периоды вверх-плато-вниз: 1-0-1, 1-1-1, 1-2-1, 2-0-2, 2-1-2 – наличие Кривая пакета сигналов: линейная, Блэкман – наличие Полярность стимула: конденсация, разрешение, переменная, переменная двойная кривая – наличие Частота стимула: 10.1, 11.1, 20.1, 27.7, 30.7, 37.1, 40.3, 47.1, 69.9, 81.2, 90.4 Гц (по умолчанию) + частота стимулов, настроенных пользователем: от 10 до 100 Гц; режим настройки частоты: 10, 20, 30, 40, 69, 81, 90 Гц (выбор одной или до восьми кривых за тестовый цикл; до трех повторений на частоту) – наличие Уровни стимулов: 0 – макс. 95 дБ (nHL) или предельные значения преобразователя, без стимулов; шаг: 5 дБ; возможность выбора одного или нескольких элементов (до 8 кривых на тестовый цикл, до трех повторений на уровень); частотный режим: 10 - 90 дБ с шагом 5 дБ – наличие Уровни маскирующего шума (белый шум): от -40 до +40 дБ – наличие Средние значения: от 1000 до 20000; шаг: 1000 – наличие Критерии прекращения шума (опционально): 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 нВ – наличие Автоматическое определение волны 5 (опционально) с опциональным минимальным критерием для волны 5: 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 нВpp – наличие Порог артефакта (опционально): 2, 3, 5, 10, 20, 100 мкВ – наличие Граница диапазона построения (фиксированная): от 0 до межстимульного интервала + 1.5 мсек (минимум 10.5 мсек, максимум: 15 мсек) – наличие Дополнительные параметры: расширение спектра, автоматическое продолжение, автоматическая остановка, частотный режим, 30 Гц/80 Гц срез на верхних частотах – наличие Модуль скрининг КСВП (ABR) Тип стимула: Chirp (не менее широкополосный, 1 – 8 кГц) – наличие; Полярность стимула: переменная –наличие Частота стимула: не менее 85 Гц–наличие Уровень стимула: не менее 25 – 55 дБ eHL) (шаг: не более 5 дБ), возможность настройки уровня стимула не менее 30 и 35 дБ – наличие (PECC–01: макс. уровень не менее 0 дБ (eHL)) – наличие Расширение спектра – наличие Слуховые вызванные стационарные потенциалы ASSR – модуль ASSR Протоколы: Цикл с фиксированным уровнем – наличие Цикл с адаптивным уровнем (оценка порога) – наличие Ширина диапазона стимула: ½ октавы, 1 октава, 3 полосы (0.3-1 кГц, 1-3 кГц, 3-10 кГц), широкополосный (0.25-8кГц) – наличие Частота стимула: 41 ± 1.5 Гц (40 Гц ASSR) и 85 ± 1.5 Гц (80 Гц ASSR), автоматически (от 37 до 163 Гц, в зависимости от частоты); расширение спектра: ± 2% – наличие Уровень стимула: Фиксированный: от 10 до макс. 100 дБ (nHL) или предельные значения по преобразователю; возможен выбор одного или нескольких уровней; шаг: 10 дБ – наличие Адаптивный: от 10 до макс. 100 дБ (nHL) или предельные значения по преобразователю; шаг: 10 дБ – наличие Определение ответа: средневзвешенное значение, статистика по фазе, включая до 7 обертонов – наличие Частоты: 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 кГц (с увеличенной шириной диапазона стимула, с меньшим количеством частот) – наличие Количество средних: от 45 до 900 сек; шаг: 15 сек – наличие Критерий остановки шума: от 0 до 20 нВ; шаг: 1 нВ – наличие Отображение и хранение статистических графиков, импеданса, порога артефакта, частотной модуляции – наличие Противоположный маскирующий шум (опционально): от 0 до 60 дБ (nHL); шаг: 5 дБ – наличие Проверка импеданса электрода – наличие ПК интерфейс: Порты: USB – наличие Дисплей: не менее 240 x 320 пикселей; графический ЖК–дисплей диагональю не более 3.5 дюйма – наличие Особенности: наличие резистивного сенсорного дисплея, внутренних часов, пьезоэлектрического генератора звука Выходное напряжение и номинальное сопротивление (гнездо для подключения головных телефонов): не менее 5 Вpp, 32 Ом Потребляемая мощность: не более 2Вт | 1 шт. |
|  |  | 2 | Зонд | Зонд угловой для регистрации отоакустической эмиссии (для детей раннего и старшего возраста (от 6-ти мес. и старше) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Зонд | Зонд прямой для регистрации отоакустической эмиссии (для новорожденных и детей до 6-мес.) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Электродные кабели (EC-x) | Кабель для электродов при проведении регистрации коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП/ABR) и ASSR | 1 шт. |
|  |  | 5 | Внутриушные телефоны | Для проведения регистрации коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП/ABR) и ASSR | 1 шт. |
|  |  | 6 | Головные телефоны | Для проведения регистрации коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП/ABR) и ASSR | 1 шт. |
|  |  | 7 | Костный телефон | Для проведения регистрации коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП/ABR) и ASSR пациентам с патологией среднего и наружного уха | 1 шт. |
|  |  | 8 | Зарядное устройство и шнур питания | Для подзарядки и питания устройства | 1 шт. |
|  |  | 9 | USB интерфейсный кабель | Для соединения модульного устройства с ПК и передачи данных результатов тестов в базу данных | 1 шт. |
|  |  | 10 | Руководство по практическому применению | Инструкция по эксплуатации устройства на государственном (печатная версия) и русском (электронная версия) языках | 1 шт. |
|  |  | 11 | Переносной футляр / сумка для переноса со вставкой | Для хранения и переноса модульного устройства | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Одноразовые электроды (разные размеры и типы) | Для регистрации коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП/ABR) и ASSR | 1 набор |
|  |  | 2 | Ушные вкладыши для ушного зонда (разные размеры и типы) | Для проведения регистрации отоакустической эмиссии и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП/ABR) и ASSR | 2 набора |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: 10 - 40 C (50 - 104 F) Относительная влажность воздуха: 20 - 90 % без конденсата Атмосферное давление: 70* - 106 кПа Время для разогрева: прибор не требует разогрева. Перед первым включением он должен согреться до комнатной температуры, для соблюдения условий эксплуатации. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 30 календарных дней, не позднее 10 декабря 2024 года Адрес: 071400, область Абай, г.Семей, проспект Шакарима, 2 б |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |