Приложение 2

к тендерной  документации

Техническая спецификация

Тендер «Приобретение медицинской техники», лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Консоль для ультразвуковой диагностической медицинской системы, Монитор специальный медицинский | Общие требования: полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система среднего класса с импульсно-волновым, цветовым и энергетическим допплером. Области применения абдоминальные исследования акушерство гинекология кардиология скелетно-мышечная система ангиология урология поверхностно расположенные органы и структуры педиатрия неонатология ортопедия онкология транскраниальные исследования трансвагинальные исследования Режимы сканирования: В режим: Количество карт серой шкалы, не менее - 26 Количество карт окрашивания, не менее - 9 Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не менее - 8 Максимальная глубина сканирования, не менее - 33 см Поддержка технологии широкого угла сканирования на секторном датчике, град, не менее - 120 Максимальная частота кадров в секунду в B-режиме, не менее - 1449 Возможность регулировки пользователем значения скорости звука в тканях, используемого при построении изображения, для повышения контрастности и детализации М-режим Количество карт серой шкалы, не менее - 8 Количество карт окрашивания, не менее – 9 Совместимость с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера PW – импульсно-волновой допплер: Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки Количество карт, не менее - 14 (серые + окраш) Диапазон PRF, кГц, не менее - от 0,3 до 27,9 Диапазон регистрируемых скоростей при установке коррекции угла 80°, м/с, не менее - 0,001 – 62,65 Диапазон изменения угла сканирования, градусы, не менее - +/- 20° Коррекция угла, диапазон, градусы, не менее - +/- 90° Размер пробного объёма, мм, не менее - 1 – 16 Коррекция угла, шаг, градусы, не более - 1° Максимальное количество допплеровских частот на одном датчике, не менее – 4 ЦДК - цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт окрашивания, не менее - 14 Диапазон PRF, кГц, не менее - от 0,1 до 25 Диапазон регистрируемых скоростей, м/с, не менее - 0,02 – 1,8 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании Максимальное количество частот ЦДК на одном датчике, не менее - 4 Максимальная частота кадров в секунду в режиме ЦДК, не менее - 458 ЭД - цветовое допплеровское картирование по энергии Диапазон PRF, кГц, не менее - от 0,1 до 25 Максимальная частота кадров в секунду в режиме ЭД, не менее - 458 Направленный энергетический допплер Аккумуляция в режиме ЦДК и ЭД (накопление цвета за выбираемый пользователем промежуток времени) Триплексный режим: В+CFM+PW or CW B+PD+PW or CW B+TVI+PW (при наличии подключенной опции TVI) Максимальная частота кадров в секунду в триплексном режиме, не менее - 1789 Режим трапециевидного сканирования совместимый с линейными и секторными датчиками Режим кодированной тканевой гармоники совместимый со всеми визуализирующими датчиками Максимальное количество базовых частот на одном датчике, не менее - 4 Максимальное количество гармонических частот на одном датчике, не менее (указать точное значение) - 4 Гармоника фазовой инверсии Режим непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани Режим формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования Максимальное число передаваемых лучей, не менее - 9 Максимальное число принимаемых лучей, не менее - 9 Одновременное отображение с фундаментальным изображением Количество настроек степени воздействия на качество изображения, не менее - 7 Совместимость с режимами кодированной гармоникой, ЦДК, ЭД, импульсно-волнового допплера, органоспецифичным режимом визуализации, 3D/4D Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений Совместимость со всеми типами датчиков Совместимость со всеми режимами визуализации, в том числе 3D/4D Количество степеней фильтрации изображения, не менее – 6 Режим B-сканирования с отклонением угла (для линейных датчиков и линейных объемных датчиков) и улучшенным распознаванием биопсийной иглы Программа, обучающая базовым навыкам сканирования на аппарате - схематическое изображение правильной постановки датчика - анатомический срез органов - пример клинического изображения Программа для автоматизации и протоколирования этапов ультразвукового исследования - Заводские протоколы и редактор пользовательских протоколов - Автоматическое заполнение аннотаций, переключения режимов сканирования и активация измерений Программа, обучающая работе на аппарате с практическими советами и ответами на часто возникающие вопросы Специальная технология автоматического обнаружения, оконтуривания и измерения основных биометрических параметров плода Программа автоматического измерения размеров и объема мочевого пузыря Монитор Жидкокристаллический антибликовый монитор, размещенный на свободно перемещаемом кронштейне Размер экрана по диагонали, дюймы, не менее - 21,5“ Разрешение монитора, пикселы, не менее - 1920х1080 Диагональ области отображения служебной и диагностической информации во всех режимах сканирования, дюймы, не менее - 21,5“ Регулировка угла наклона вперед/назад, градусы, не менее - 90°/25° Поворот в горизонтальной плоскости, градусы, не менее - 145° Регулировка высоты монитора по высоте, см, не менее - 15 Регулировка панели управления по высоте, см, не менее - 37,5 Независимая регулировка высоты панели управления и высоты монитора Интерфейс пользователя - Регулируемая в трех направлениях консоль управления - Угол вращения консоли управления, градусы, не менее - 90° - Интегрированные в консоль динамики - Цветная сенсорная панель управления, дюймы, не менее - 9,9 - Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура - Интерактивная подсветка клавиатуры - Специализированные отсеки для принтера и DVD-привода на передней стороне корпуса Полный частотный диапазон работы системы, МГц, не менее - От 1,7 до 18,0 Формирование ультразвукового луча - Цифровое Технология широкополосного формирования ультразвукового луча Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков, не менее - 4 Бесштырьковые коннекторы датчиков Запись голосовых комментариев при сохранении изображений и/или кинопетель с помощью подключенного usb микрофона Встроенная аккумуляторная батарея, позволяющая системе работать в течение 15 минут Динамический диапазон, дБ, не менее - 275 Количество цифровых приемо-передающих каналов, не менее - 301 056 Максимальная частота кадров в секунду, не менее - 1449 Максимальная глубина проникновения УЗ луча, см, не менее - 33 Количество заводских предустановочных программ, не менее - 113 Количество определяемых пользователем предустановочных программ, не менее - 607 Кинопамять: - Режим хранения непосредственно на экране монитора ультразвуковых изображений и кино-петель из цифровой памяти изображений. - Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиции, не менее - 11 - Максимальная длительность кинопетли, кадров, не менее - 219000 Максимальная длительность кинопетли, сек, не менее – 209 Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей Автоматическая оптимизация изображения в режиме цветового картирования Автоматическая оптимизация TGC изображения Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: - Автоматическая корректировка базовой линии - Автоматическая корректировка PRF - Автоматическая корректировка угла - Автоматическое инвертирование спектра Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме - Количество отображаемых параметров, не менее - 14 Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным «сырым» ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации изображения. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: • В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима • СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы • PW-режим: включение/выключение режима, усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания, автоматические измерения • Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли, активация анатомического М-режима, трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений (если установлена соответствующая опция). Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений Составление архивов пациентов; - Сохранение статических и динамических изображений в формате Raw DICOM «сырые» данные - Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений - Проведение измерений и расчетов - Вывод отчётов об исследованиях - Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD, USB : jpg, avi, wmv - Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши Встроенные предустановки для визуализации пациентов с нормальным и ухудшенным акустическим окном Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии - Протокол отслеживания внутриутробного развития плода - Программы расчетов для многоплодной беременности - Программы расчетов для суставной дисплазии Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные Микроконвексные Секторные фазированные Линейные Комбинированные ректовагинальные Биплановые Объемные 4D–датчики, в том числе и внутриполостные | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель электропитания для системы ультразвуковой диагностической медицинской | Кабель питания с европейской вилкой | 1 шт. |
|  |  | 3 | Руководство пользователя для ультразвуковых систем на русском языке | Руководство пользователя для ультразвуковых систем на русском языке | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Датчик линейный | Линейный датчик для исследований сосудов, малых и поверхностных органов, скелетно-мышечного аппарата, неонатологии и педиатрии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее - 4,2-13 Количество элементов, не менее - 192 Ширина сканируемого участка, мм, не менее - 38,4 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее - 4 Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее - 4 Изменение угла сканирования, градусы - ±20° Поддержка: Спектрального допплера; цветового допплеровского картирования; многолучевого сложносоставного сканирования; режим получения изображений и подавления артефактов | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик микроконвексный внутриполостной | Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее - 4,0-10,0 Количество элементов, не менее - 128 Радиус кривизны, мм, не более - 9 Угол сканирования, градусы, не менее - 168° Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее - 3 Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее - 3 Поддержка: Спектрального допплера; многолучевого сложносоставного сканирования; | 1 шт. |
|  |  | 3 | Модуль программный встраиваемый для получения изображений в режиме непрерывно-волнового допплера, активируемый электронным ключом | непрерывно-волновой допплер Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки; Диапазон регистрируемых скоростей, м/с, не менее - 0,002 – 61,05 Коррекция угла, диапазон, градусы, не менее - +/- 90° Коррекция угла, шаг, градусы, не более - 1° | 1 шт. |
|  |  | 4 | Держатели для датчиков микроконвексных внутриполостных | Горизонтальный держатель для внутриполостных датчиков | 1 шт. |
|  |  | 5 | Адаптер беспроводной | Опция беспроводного доступа к локальной сети по wi-fi | 1 шт. |
|  |  | 6 | Модуль программный встраиваемый для обеспечения передачи данных в формате DICOM, активируемый электронным ключом | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие передачу данных в стандарте DICOM 3 | 1 шт. |
|  |  | 7 | Полка для устройства, печатающего черно-белые медицинские изображения | Полка для черно-белого принтера | 1 шт. |
|  |  | 8 | Устройство для печати черно-белых медицинских изображений | Черно-белый принтер | 1 комплект |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бумага для устройства, печатающего черно-белые медицинские изображения | Бумага для черно-белого принтера | 1 рулон |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питание 100/115/230 В, 50/60 Гц. Рабочий режим: - Температура: от +10° до +40° - Влажность воздуха: от 35 до 75% без выпадения конденсата. Хранение: - Температура: от 0° до +50° - Влажность воздуха: от 10 до 85% без выпадения конденсата. Площадь помещения не менее 10 кв.м. Необходима фиксация в вертикальном положении. Розетки с заземлением, рекомендуется использовать источник бесперебойного питания |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 10 календарных дней, не позднее 10 декабря 2023 года Адрес: область Абай, город Семей, проспект Шакарима, 2 б, 5 этаж, кабинет ультразвуковой диагностики |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |